

重庆医科大学

竞争性谈判文件

采购项目编号：SY2020001

采购项目名称：重庆医科大学实验教学管理中心

 创新平台实验室基础设备采购

采购人：重庆医科大学实验教学管理中心

二〇二零年八月

目 录

[第一篇 竞争性谈判邀请书 - 2 -](#_Toc535312129)

[一、竞争性谈判内容 - 2 -](#_Toc535312130)

[二、资金来源 - 2 -](#_Toc535312131)

[三、谈判资格 - 2 -](#_Toc535312132)

[四、谈判有关说明 - 2 -](#_Toc535312133)

五、保证金 - 3 -

[六、采购项目需落实的政府采购政策](#_Toc535312135) - 4 -

[七、其它有关规定](#_Toc535312136) - 5 -

[八、联系方式](#_Toc535312137) - 5 -

[第二篇 供应商须知 - 6 -](#_Toc535312138)

[一、谈判费用 - 6 -](#_Toc535312139)

[二、竞争性谈判文件 - 6 -](#_Toc535312140)

[三、谈判要求 - 6 -](#_Toc535312141)

[四、谈判程序 - 10 -](#_Toc535312142)

[五、评审依据 - 13 -](#_Toc535312143)

[六、成交原则 - 14 -](#_Toc535312144)

[七、成交通知 - 16 -](#_Toc535312145)

[八、签订合同 - 16 -](#_Toc535312147)

[九、关于质疑和投诉 - 17 -](#_Toc535312146)

[十、政府采购信用融资 - 19 -](#_Toc535312148)

[第三篇 谈判项目技术需求 - 20 -](#_Toc535312149)

[一、项目一览表](#_Toc535312150) - 20 -

[二、技术规格及质量要求 - 20 -](#_Toc535312151)

[第四篇 谈判项目服务需求 - 26 -](#_Toc535312152)

[一、交货时间、地点及验收方式 - 26 -](#_Toc535312153)

[二、质量保证及售后服务 - 27 -](#_Toc535312154)

[三、报价要求 - 28 -](#_Toc535312155)

[四、付款方式 - 28 -](#_Toc535312156)

[五、知识产权 - 28 -](#_Toc535312157)

[六、培训 - 28 -](#_Toc535312158)

[七、其他 - 29 -](#_Toc535312159)

[第五篇 合同草案条款 - 30 -](#_Toc535312160)

[第六篇 响应文件格式要求 - 38 -](#_Toc535312161)

[一、经济部分 - 40 -](#_Toc535312162)

[二、技术部分 - 43 -](#_Toc535312163)

[三、服务部分 - 44 -](#_Toc535312164)

[四、资格条件及其他 - 45 -](#_Toc535312165)

[五、其他应提供的资料 - 50 -](#_Toc535312166)

## 第一篇 竞争性谈判邀请书

重庆医科大学实验教学管理中心对“创新平台实验室基础设备采购”项目进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

### 一、竞争性谈判内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分包号及分包名称 | 最高限价（万元） | 保证金（万元） | 备注 |
| 重庆医科大学创新平台实验室基础设备采购 | 28.5 | 0.5 | 所提供产品必须为中国大陆境内生产（或者：经批准，所提供产品可以为进口产品） |

### 二、资金来源

财政下拨，资金已到位。

### 三、谈判资格

谈判供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）一般资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、供应商具有机电安装资质三级以上（包含三级）；

2、提供一例20万以上的同类型项目业绩；

3、供应商具有建筑装修装饰工程资质二级以上（包含二级）。

### 四、谈判有关说明

（一）凡有意参加谈判的供应商，请于公告发布之日起至2020年8月11日之前，在实验教学管理中心主页（https://ltmc.cqmu.edu.cn/）或重庆医科大学招投标信息网（https://news.cqmu.edu.cn/ztbxx1.htm）下载本项目竞争性谈判文件以及图纸、补遗等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（二）报名及谈判时间、地点：

1.凡有意参加谈判的供应商，请于2020年8月6日8：30时至2020年8月10日17:00时，在重庆医科大学缙云校区求实楼B2-2101办公室报名。

2.谈判时间：2020年8月11日10：00

 谈判地点：重庆医科大学缙云校区构想楼B1-1211办公室

五、保证金

（一）缴纳保证金方式

1、按《重庆市财政局关于进一步规范投标报名及保证金缴纳的通知》的规定，具体缴纳方式如下：

分项目单次递交的供应商，须按本项目规定的保证金数额进行缴纳，由供应商从其基本账户将保证金汇至重庆医科大学的账号上，同时在进账凭证上明确“重庆医科大学实验教学管理中心创新平台实验室基础设备采购”的项目名称和采购计划编号(SY2020001)，保证金的到账截止时间为谈判前一天下午4:30。

2、递交保证金账户供应商须在投标前前往学校财务处领取投标保证金的单据，以备投标时查验。

递交保证金账户

户 名：重庆医科大学

开户行：中国建设银行重庆九龙坡金凤支行

账 号：50001033600050008726

（1）供应商必须在付款凭证备注栏中注明“重庆医科大学实验教学管理中心创新平台实验室基础设备采购”的项目名称和采购计划编号(SY2020001)；

（2）各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（3）各供应商在递交保证金时，到款账户为上述指定的保证金专用账户。来款账户必须为本公司基本账户，否则，投标无效。

3、保证金数额不超过采购预算的2%。

（二）保证金退还方式

1、分项目单次递交的保证金

1.1分项目单次递交的未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，由投标公司持投标保证金收据到重庆医科大学招标采购中心办理退款手续。

1.2成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，自动转为履约保证金，在合同履行完成后无息退还。

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、其它有关规定

1、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一分包的货物采购中同时参与谈判，否则均为无效谈判。

2、单个分包为单一货物的，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，仅能委托一个代理商参加该分包的谈判，否则为无效谈判。

3、同一分包的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判，否则为无效谈判。

4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

6、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

采购人：重庆医科大学

联系人：丁老师、姚老师

电 话：（023）65712090 13983187937

地 址： 重庆市高新区大学城重庆医科大学缙云校区求实楼B2-2101

## 第二篇 供应商须知

### 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、供应商须知、谈判项目技术需求、谈判项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第三、四、五篇全部内容。

### 三、谈判要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用A4订本。

1.响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

2.1两个以上供应商可以组成一个谈判联合体，以一个供应商的身份参与谈判。

2.2以联合体形式参加谈判的，联合体各方均应满足供应商资格要求（详见“第一篇”）。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.3联合体各方之间应当签订共同联合协议，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行谈判和澄清。共同联合协议应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同联合协议连同响应文件一并提交采购代理机构。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.5联合体谈判业绩计算，按照共同联合协议分工认定。

2.6两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.7以联合体谈判的，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行谈判和澄清。法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。联合体各方均应满足供应商资格要求（详见“第一篇”）。

3.谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

（二）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（三）报价要求

1. 本次报价须为人民币报价。若为进口设备，其投标报价为免税价（免关税及增值税）,包含（但不限于）：产品价、运输费（含装卸费）、0.6%外贸服务费（其中包含外贸代理费、报关、银行、货运仓储、商检、保险等所有外贸费用）、投标人需自行考虑政策原因影响，所导致增加的税款，该税款由投标人自行承担、安装调试费、培训费等货到重庆医科大学采购人指定地点的所有费用。

2. 本次报价须为人民币报价。若为国产设备,报价包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等货到重庆医科大学采购人指定地点的所有费用。

3. 因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。（采购文件服务需求有报价要求的以服务需求的为准）。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性谈判文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

1.1响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达谈判地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.如果响应文件通过邮寄递交，供应商应将响应文件用内、外两层封套密封。

2.1内层封套的封装与标记同 “1.”款规定。

2.2外层封套装入“1.”款所述全部内封资料，并注明谈判项目编号、项目名称、采购代理机构名称及地址。同时应写明供应商的名称、地址，以便将迟交的响应文件原封退还。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（六）响应文件语言：简体中文

（七）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

（八）无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：

1.供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

2.供应商的法定代表人或其授权代表未参加谈判；

3.供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章的；

4.供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

5.供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（分包）下政府采购活动的；

7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

8.同一合同项（分包）下的货物，制造商参与谈判的，再委托代理商参与谈判的.

9.供应商如会上不能解答谈判文件的技术问题，视为无效谈判。

### 四、谈判程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判，审查的内容如下：

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。资格性检查资料表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| 1 | 供应商基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | ①供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注1）； ②供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | ①提供2018或2019年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | ①供应商提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | ①税务登记证（副本）复印件（注2）②缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注2）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。③依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。 |
| （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注2） | ①供应商提供书面声明（见格式文件）；②采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。 |
| （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 | 按第一篇“三、供应商资格要求（二）特定资格条件”的要求提交 |

注1：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

注2：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2.符合性检查。依据竞争性谈判文件的规定，谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
| 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
| 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性谈判文件要求。 |
| 3 | 竞争性谈判文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第三篇规定的谈判内容进行响应。 |
| 谈判有效期 | 满足谈判文件规定。 |

（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

（七）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

### 五、评审依据

评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 六、成交原则

（一）评审办法

1.谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对质量和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

2.若供应商的最后报价经扣减后价格相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

3.成交价格=成交供应商的最后报价

（二）评审细则

1.资格符合性检查

依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对供应商的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

2.对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据竞争性谈判文件的规定，对供应商的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应竞争性谈判文件的要求。对技术、服务未作实质性响应的供应商，谈判小组将要求其在最后报价前做出相应的承诺。

3.关于政策性扣减

3.1政策性扣减范围

供应商符合小型、微型企业或监狱企业条件、残疾人福利性单位的，其最后报价将按相应比例进行扣减。

3.2 政策性扣减方式

3.2.1供应商为非联合体参与谈判的，对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

3.2.2供应商为联合体参与谈判的，在联合协议中小型企业、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，与小型企业联合的可给予联合体2%的报价扣除，与微型企业联合的可给予联合体3%的报价扣除。

3.2.3监狱企业、残疾人福利性单位属于微型企业的，应提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门本年度出具的证明文件复印件和微型企业承诺书（详见第六篇 五、其他“微型企业承诺书”）。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

4.成交供应商的确定：

4.1“第三篇 谈判项目技术需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

4.2“第四篇 谈判项目服务需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

4.3谈判小组认为，排在前面的成交候选人的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

4.4谈判小组将依照评审办法提出成交候选人。

4.5采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

4.6成交供应商的变更

4.6.1成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

4.6.2成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据相关法律法规的规定对违规供应商进行处罚。

5.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

5.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

### 七、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在重庆医科大学招标采购网（https://sbc.cqmu.edu.cn/）及实验教学管理中心主页（https://ltmc.cqmu.edu.cn/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

### 八、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性谈判文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）成交供应商与采购人签订合同后，应支付合同金额的5%作为质保金；在货物全部交付并安装验收合格之后，采购人向成交供应商支付合同总金额95%的货款，质保金在质保期届满后无息退还。

（三）采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在重庆医科大学招标采购中心网站上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（四）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（五）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（六）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（七）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性谈判文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

### 九、关于质疑和投诉

 （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及谈判项目编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

### 十、政府采购信用融资

供应商参与重庆市政府采购活动，成为成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

## 第三篇 谈判项目技术需求

### 一、项目一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量/单位 | 备注 |
| 1 | 重庆医科大学实验教学管理中心创新平台实验室基础设备采购 | 一批 | 所提供产品必须为中国大陆境内生产（或者：经批准，所提供产品可以为进口产品） |

### 二、技术规格及质量要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **商品名称** | **技术要求** |  **单位** | **数量** |
| **废气处理系统（通风柜及万向排风罩）** |
| 1 | 万向吸收罩 | 一、罩口集气罩：罩口直径∮400mm，悬吊直臂万向抽气罩二、组成部分：四段式伸缩导管、集气罩、固定座。四段式伸缩导管：1.导管：PP材质2.关节：高密度PP材质，可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗。 3.关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢推力轴承，与关节连接杆锁合。4.气流调节阀：调节阀挡风板设在罩口与管连接处，调节精度高，调节钮在罩口侧壁，操作方便。三、安装：抽气罩吊顶处配有装饰盘，确保抽气罩安装后吊顶处不会出现黑边。 | 套 | 17 |
| 2 | 直排排风系统 | 250型pp轴流风机，风量：1500m³/h（综合2实验室其中包含通风系统所需的排风百叶、PP管件、支架及辅材） | 套 | 1 |
| 3 | 通风柜 | 结构：实芯理化板台面+柜体及外壳+内衬板、导流板+活动拉门+其他材料一、台面：材质：采用实芯理化板厚度≥12.7mm，边缘带无拼接缝双层加厚，产品由EBC电子束固化技术处理的抗化性装饰色层纸、酚醛树脂处理的牛皮纸，在高温（150°）高压（1430psi）的环境压制而成。产品同时符合以下板材性能要求：＊1.化学性能：指标达到“GB/T 17657-2013”以下标准：1.1、37%盐酸；1.2、65%硝酸；1.3、85%磷酸；1.4、40%氢氧化钠；1.5、98%硫酸 ；1.6、99%乙酸；1.7、甲酸；1.8、48%氢氟酸；1.9、3%双氧水（过氧化氢）；1.10、四氯化碳；1.11、硫化钠饱和液;1.12、苯酚 ；1.13、乙醇；1.14、高锰酸钾；1.15、丙酮；1.16、甲苯；1.17、二甲苯；1.18、37%甲醛；1.19、三氯甲烷；1.20、 碘酒；1.21、王水；1.22、硝酸银饱和液；1.23、硫酸铜；1.24、重铬酸钾清洗溶液；1.25、正己烷；1.26、氢氧化铵（氨水）；1.27、天那水；1.28、重铬酸；1.29、铬酸；1.30、乙醚；1.31、汽油；1.32、同比例70%硝酸、硫酸混合液；1.33、丙二醇米醋酸酯；1.34、正丁醇；1.35、酒精（乙醇）；1.36、苯；1.37、甲酚（甲酚-混合异构体）；1.38、二氯乙酸；1.39二甲基甲酰胺；1.40、二氧六环；1.41、糠醛；1.42、甲基乙酰酮；1.43、二氯甲烷；1.44、氯苯；1.45、萘；1.46、三氯乙烯；1.47、氯化锌饱和液；1.48、亚甲蓝指示剂；1.49、石脑油；1.50、高氯酸；1.51、氯化镁；1.52、次氯酸钠。52项指标测试结果均为表面无明显变化，等级为5级，提供国家化学建筑材料测试中心的检测报告复印件并加盖台面厂家鲜章。＊2.物理性能：按照“GB/T7911-2013”方法检测，耐磨性能≥1120r，抗拉强度≥120MPa，提供国家化学建筑材料测试中心的检测报告复印件并加盖台面厂家鲜章。3.环保性能：＊3.1台面板通过CDPH/EHLB标准方法测试，测试结果为： TVOC，其中甲醛、乙醛在96h后的释放率为n.d.（未检出），提供TUV检测报告复印件并加盖台面厂家鲜章。＊3.2通过ICP-OES测试方法分析，台面板中锡、钴、钡、镍、硒等重金属含量检测结果为n.d.（未检出），提供SGS检测报告复印件并加盖台面厂家鲜章。＊3.3通过EN14582、离子色谱测试方法分析，台面板中氟、氯、溴、碘等卤素含量检测结果为n.d.（未检出），提供SGS检测报告复印件并加盖台面厂家鲜章。＊3.4台面板材通过绿色卫士Greenguard Gold金牌认证，提供证书复印件并加盖台面厂家鲜章。＊3.5台面板厂家需提供节能环保的碳信托认证证书（Carbon Trust），提供证书复印件并加盖台面厂家鲜章。4.安全认证及售后保障：＊4.1台面板厂家需通过：ISO9001：2015、ISO14001:2015、OHSAS 18001：2007体系认证，提供证书复印件并加盖台面厂家鲜章。＊4.2为保证主材的售后质量，投标人必须提供台面生产厂家的售后服务承诺书原件。二、柜体：（一）上柜：1.材质：采用≥1.2mm厚一级冷轧钢板，经数控机压成形、点焊接制作，表面经酸洗磷化处理、环氧树脂静电粉末喷涂（涂厚≥0.05mm），耐酸碱漆处理，抗腐蚀性能强。2.柜体组合结构：全钢型台式通风柜，分上下两部分组成，上部通风柜，下部为底柜兼具储存柜功能。3.通风柜工作区深度：自调节门内缘起量至扰流板前缘应不小于710mm。4.活动拉门1）单面上下操作，附平衡装置，拉门可停于任意活动点。2）拉门玻璃为CCC认证钢化玻璃，厚度不小于5mm。3）平衡系统由配重、滑轮等装置组成。4）平衡系统可以阻止移门倾斜，并且可用一只手操控可以升、降移门。5.内衬板、导流板：5.1材质：采用≥4mm厚洁菌抗倍特板，三级导流设计，耐酸碱及有机溶剂、易清洗，排风流畅无死角。（二）下柜：1.柜体：所有钢质柜体门板、侧板、背板、拉手均采用≥1.2mm厚优质冷轧钢板为基材机制，经酸洗磷化处理，表面经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度为≥0.05 mm。整体焊接组装而成，防酸碱抗腐蚀性能极佳。2.柜体构造：柜体为全钢落地式结构，柜体底板开孔，方便调整角调节，底板下方做隐藏式水平调节脚，方便整体水平调整。踢脚板除正面凹入部分外，两侧与柜体钢板一体成型，不能以小料拼接焊接制作，以确保整体承重能力。3.柜体配件1）铰链：（推荐品牌：Hettich，DTC，HAFELE），缓冲阻尼，弹性好，使用寿命长，耐腐蚀性能强。2）地脚：采用抗氧化橡胶地脚，其上方为内六角调节孔，具有防水及调节水平的功能，可调节高度30～50mm。外带塑胶保护盖，可防止有害气体对地脚立柱的侵蚀。（三）其他要求：结构合理、使用方便，设开度可调扰流板，保证在不同实验时产生的有害气体比重不同时，通过改变扰流板开度，确保有害气体完全排放。 | 套 | 4 |
| 4 | 风管 | DN110，采用pp耐腐蚀材料，管道厚度≥3mm | 米 | 10 |
| 5 | 风管 | DN160，采用pp耐腐蚀材料，管道厚度≥4mm | 米 | 8 |
| 6 | 风管 | DN200，采用pp耐腐蚀材料，管道厚度≥4mm | 米 | 5 |
| 7 | 风管 | DN250，采用pp耐腐蚀材料，管道厚度≥4mm | 米 | 6 |
| 8 | 风管 | 400\*250，采用pp耐腐蚀材料，管道厚度≥4mm | 米 | 5 |
| 9 | 风管 | 500\*300，采用pp耐腐蚀材料，管道厚度≥5mm | 米 | 2 |
| 10 | 风管 | 700\*500，采用pp耐腐蚀材料，管道厚度≥6mm | 米 | 3 |
| 11 | 风管 | 800\*500，采用pp耐腐蚀材料，管道厚度≥6mm | 米 | 5 |
| 12 | 变径 | 250-400\*250，采用pp耐腐蚀材料 | 个 | 2 |
| 13 | 变径 | 400\*2500-700\*500，采用pp耐腐蚀材料 | 个 | 2 |
| 14 | 弯头 | 315-500\*300，采用pp耐腐蚀材料 | 个 | 1 |
| 15 | 法兰片 | 采用pp耐腐蚀材料，厚度≥3mm | 个 | 7 |
| 16 | 电动风阀 | DN250型 | 个 | 6 |
| 17 | 70℃防火阀 | PP防火阀 | 个 | 1 |
| 18 | 手动风阀 | DN250型 | 个 | 6 |
| 19 | 风管支架 | 角铁及丝杆 | 个 | 10 |
| 20 | 离心风机 | 风量：11000-21000m³/h，风压：9200-1650pa；电机功率：15KW；转速1600r/min;材质：玻璃钢冯家风机，含消声器。型号：YHF4-7C-4-15KW | 台 | 1 |
| 21 | 风机风帽 | YHF4-7C-4-15KWKW型风机标准规格 | 个 | 1 |
| 22 | 风机软连接 | YHF4-7C-4-15KW型风机标准规格 | 个 | 1 |
| 23 | 减震弹簧 | YHF4-7C-4-15KW型风机标准规格 | 个 | 4 |
| 24 | 风机基础 | YHF4-7C-4-15KW型风机标准规格 | 个 | 1 |
| 25 | 变频器 | YHF4-7C-4-15KW型pp风机定风量变频器 | 个 | 1 |
| 26 | 变频控制箱 | YHF4-7C-4-15KW型pp风机定风量变频控制箱 | 个 | 1 |
| 27 | 控制线路 | 采用（参考或相当于以下品牌：泰山，鸽牌，渝丰）品牌电线：3\*0.75 | 米 | 80 |
| 28 | 风机电缆（一层配电箱迁出） | 采用（参考或相当于以下品牌：泰山，鸽牌，渝丰）品牌电线：3×4+2.5×1 | 米 | 30 |
| 29 | 活性炭吸附塔 | 品牌材质活性炭箱 | 套 | 1 |
| **药物分析净化系统部分** |
| 1 | 净化空调机组 | 1. 净化空调机组，含混合段、初效段、中小段、制冷段、制热段、灭菌段等；
2. 机组主要参数：机组型号：YAU-150(5P)；风量：3000m3/h；冷量：15.79kw；热量：18.57kw。
 | 台 | 1 |
| 2 | 增压风机 | 全钢风机，风量3000m3/h，风压600pa。 | 台 | 1 |
| 3 | 防雨百叶 | 300\*300，铝合金材质，表面环氧树脂喷涂，颜色为白色。 | 个 | 2 |
| 4 | 回风口 | 320\*250，铝合金材质，表面环氧树脂喷涂，颜色为白色。 | 个 | 7 |
| 5 | 洁净风管 | 采用0.75镀锌钢板制作（含损耗） | m2 | 56 |
| 6 | 散流器 | 全钢材质，表面环氧树脂喷涂。 | 个 | 6 |
| 7 | 风管橡塑保温棉及胶水 | BI级 | m2 | 56 |
| 8 | 手动调节阀 | 250\*250镀锌材质 | 个 | 4 |
| 9 | 手动调节阀 | 300\*200镀锌材质 | 个 | 7 |
| **设备配电部分** |
| 1 | 药物分析配电柜（配电入室） | 成套配电箱（参考或相当于以下品牌：ABB，施耐德，德力西）安装型号:P =45 kw，规格:K =0.8 ，按系统要求成套设备（含配电箱体、开关元件及附件等）， 基础槽钢制作、安装。 | 个 | 1 |
| 2 | 综合实验室2配电柜（配电入室） | 成套配电箱（参考或相当于以下品牌：ABB，施耐德，德力西）安装型号:P =80 kw，规格:K =0.8 ，按系统要求成套设备（含配电箱体、开关元件及附件等）， 基础槽钢制作、安装。 | 个 | 1 |
| 3 | 净化灯具 | 净化灯具安装：规格300\*1200 | 套 | 6 |
| 4 | LED平板灯 | LED平板灯安装，规格：600\*600 | 套 | 20 |
| 5 | 紫外灯 | 紫外线杀菌灯安装，规格：1×30W | 套 | 15 |
| 6 | 86型插座 |  参考或相当于以下品牌：ABB，施耐德，德力西 | 个 | 30 |
| 7 | 开关 |  参考或相当于以下品牌：ABB，施耐德，德力西 | 个 | 9 |
| 8 | 电线电缆 |  电缆电线，规格:ZRBV-500V-6（参考或相当于以下品牌：泰山，鸽牌，渝丰） | m | 90 |
| 9 | 电线电缆 | 电缆电线，规格:ZRBV-500V-4（参考或相当于以下品牌：泰山，鸽牌，渝丰） | m | 400 |
| 10 | 电线电缆 | 电缆电线，规格:ZRBV-500V-2.5（参考或相当于以下品牌：泰山，鸽牌，渝丰） | m | 750 |
| 11 | pvc线管 | PC20 | m | 400 |
| **设备附属设施部分** |
| 1 | 玻镁夹心彩钢板隔墙(药物分析室) | 1.中空玻镁板两面采用钢板，内胶粘玻镁网隔板胶合成型。2.金属基板δ=0.476mm，彩色涂层钢板为热镀锌，锌层双面质量不得小于180g/㎡。3.上下用铝合金圆角R50固定于天花或地面。 4.底部采用50型专用地轨固定，镀锌自攻螺丝+塑料膨胀，地轨两侧使用环氧树脂填缝，防渗水。5.等电位连接、防雷接地等。 | m2 | 72 |
| 2 | 玻镁夹心彩钢板吊顶（药物分析室） | m2 | 50 |
| 3 | 彩钢板配套专用铝型材 | 专用配件 | ㎡ | 36 |
| 4 | 吊顶加强筋 | 6mm吊装丝杆及配件 | ㎡ | 12 |
| 5 | 圆弧角 | 铝合金材质，表面环氧树脂喷涂，颜色为白色 | m | 10 |
| 6 | 铝合金马槽 | 铝合金材质，表面环氧树脂喷涂，颜色为白色 | m | 25 |
| 7 | 铝合金内圆弧 | 铝合金材质，表面环氧树脂喷涂，颜色为白色 | m | 20 |
| 8 | 铝合金外圆弧 | 铝合金材质，表面环氧树脂喷涂，颜色为白色 | m | 18 |
| 9 | 大丁字铝 | 铝合金材质，表面环氧树脂喷涂，颜色为白色 | m | 10 |
| 10 | 塑料地座 | 塑料卡料，坚固耐用。 | m | 45 |
| 11 | 单开门 | 1.尺寸：单门800\*2000，门身采用彩钢板，铝合金包边。2.框材质：门套采用铝合金，含门锁和门吸。3.含门封头等小五金。 | 套 | 8 |
| 12 | 轻质隔墙 | 石膏板隔墙 | m2 | 60 |
| 13 | 铝扣板吊顶 | 600\*600铝扣板吊顶 | m2 | 207 |

### 三、附件、图纸

设备安装相关图纸（本次招标设备安装场地为创新平台综合实验室2、仪器室1、仪器室2、创新平台精密仪器室，创新平台药物化学室）。

## 第四篇 谈判项目服务需求

### 一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间

采购合同签订后45个日历日内交货，并完成安装调试。

（二）交货地点

交货地点：重庆医科大学，采购人指定地点。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商在设备安装之前对设备所属场地进行清理，对影响设备安装的部分进行适当处置，以保证设备顺利安装。设备安装完成后再次进行清洁，验收时设备所在房间须保持干净整洁。

4.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

4.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，按照本次谈判文件附件中图纸安装到位，性能指标达到规定的标准。

4.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

4.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

5.供应商提供的货物未达到竞争性谈判规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

### 二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.自验收之日起，提供三年的免费质保期。

2.采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4.采购货物由产品制造商（指产品生产制造商以下同）负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

（二）售后服务内容

供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商和制造商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在1小时内采取相应响应措施；无法在8小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商和制造商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和制造商应对采购人进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和制造商提供售后服务的，成交供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，24小时内到达现场进行处理。

（四）维修配件

成交供应商或制造商应提供备品备件，保证用户应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

### 三、报价要求

谈判报价须为人民币报价，包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

### 四、付款方式

货物全部交货并安装验收合格后，中标供应商支付给采购人货款的5%作为质保金，由采购人向中标供应商支付合同金额，质保金在质保期届满后无息退还。

### 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

注:（若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

### 六、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

### 七、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第五篇 合同草案条款

一、定义

（一）甲方（需方）即采购人，是指通过竞争性谈判采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（二）乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（三）合同是指由甲乙双方按照竞争性谈判文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（四）合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

（五）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

二、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

三、合同价格

（一）合同价格即合同总价。

（二）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

（三）合同货物单价为不变价。

四、转包或分包

（一）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（二）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（三）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

五、质量保证及售后服务

（一）乙方应按竞争性谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（二）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1.更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2.贬值处理：由甲乙双方合议定价。

3.退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（三）如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第四篇 谈判项目服务需求”对质量保证及售后服务内容的约定。

（四）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

六、付款

（一）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

（二）付款方式：银行转账、现金支票。

（三）付款方法：同本项目“第四篇 谈判项目服务需求”中关于付款方式的约定。

七、检查验收

（一）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（二）货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照竞争性谈判文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（三）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

八、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（一）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（二）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

九、知识产权

（一）甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（二）若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

十、合同争议的解决

（一）当事人友好协商达成一致

（二）在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

十一、违约责任

按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

十二、合同生效及其它

（一）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

（二）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

（三）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

（四）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

（五）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

附页：合同格式

合同编号：

重庆医科大学采购合同

采购标的类型：□货物 □工程 □服务

 项 目 号：

 用户单位：

 合同项目：

合同金额：人民币 元

经费科目：

中标单位： 公司

签订时间：2020年 月 日

重庆医科大学采购合同

（合同编号： ）

供方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 计量单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

需方：\_\_\_\_\_\_重庆医科大学\_\_\_\_\_\_\_\_ 计价单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

经双方协商一致，达成以下购销合同：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商品名称 | 国别厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币/外币（大写）： （小写）： |
| 备注：（一）本项目为交钥匙工程，合同总价包括（但不限于）货物制造费、运输费、保险费、装卸费、仓储费、安装调试费以及与货物有关的应纳税费等所有费用。（二）设备详细技术参数见附件。 |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：质保期限：保修范围：服务措施：上门服务，并注明响应时间、到场时间；质保期后服务：上门服务，并注明相关费用标准。若供方未按上述承诺提供服务，每延期一天按合同总价款的1‰向需方支付赔偿金(赔偿金最高不超过总价款的10%)，需方可在供方缴纳的质保金内扣除。若供方超过7天未履行上述服务承诺的，需方有权自行联系其他单位提供维保服务，涉及的费用从供方缴纳的质保金内扣除。 |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：按产品所附各备件、工具清单执行，随货物一次送到。产品使用说明书、技术资料及配套工具等原件交重庆医科大学招标采购中心统一保管。 |
| 三、交提货时间、方式：供方须在 年 月 日前送货到需方指定地点并完成安装调试，每超过合同期限1天，应按合同总价款的1‰计算支付赔偿金。 |
| 四、验收标准、方法：（一）供方应随货物提供合格证和质量证明文件,合格证和检验报告。（二）货物验收：供方所交货物的各种质量指标不得低于需方招标文件要求、供方承诺的质量指标或有关国家标准。如验收不合格，除供方负责赔偿需方一切损失外，并通报全市，取消两年政府采购供应商资格。 |
| 五、付款方式：货物全部到货并验收合格后，中标供应商支付给采购人货款的5%作为质保金，采购人向中标供应商支付合同全款。 |
| 六、质保金：质保期内产品无质量问题，质保期结束后无息退还。 |
| 七、违约责任：按《中华人民共和国合同法》有关条款执行或供需双方约定，对于采购人在招标文件内关于产品质量、售后服务、到货时间等条款的要求，如供货商在投标时未明确提出异议，视为作出完全响应上述要求的承诺。 |
| 八、争议：合同执行过程中出现一切争议,双方应本着互谅互惠原则协商解决,若不能解决,双方均可向重庆市渝中区人民法院起诉。 |
| 九、其他约定事项：（一）需方招标文件及补遗，供应商报价文件及承诺是本合同不可分割的部分，且是合同的解释顺序；（二）本合同未约定事项，以甲方招标文件为准，招标书未涉及的，以投标书为准，投标书涉及的，双方协商解决；（三）本合同一式七份，采购人六份，供应商一份，具同等法律效力；（四）其他：供方负责及时将设备包装材料清运出重庆医科大学。 |
| 需方：重庆医科大学地址：重庆市渝中区医学院路1号电话：023-68485118开户银行：中国建设银行重庆九龙坡金凤支行帐号：50001033600050008726法人代表：委托代理人： | 供方：地址：电话：开户银行：账号：法人代表：授权代表： |
| 备注： |

签约时间： 年 月 日 签约地点：

## 第六篇 响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

技术响应偏离表

三、服务部分

服务响应偏离表

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）2018或2019年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

五、其他应提供的资料

（一）供应商小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

### 一、经济部分

（一）竞争性报价函

竞争性报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1.愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写： 元整；人民币小写： 元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本 份，副本 份，电子文档 份。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5.在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和交易中心交纳竞争性谈判文件规定的采购代理服务费和交易服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话： 传真：

网址： 邮编：

联系人：

 年 月 日

（二）明细报价表

明细报价表

项目号： 谈判项目编号：

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（ ） | 合计（ ） |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

 2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

 供应商名称（公章）：

年 月 日

### 二、技术部分

技术响应偏离表

项目号： 谈判项目编号：

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商： 法定代表人授权代表：

 （供应商公章） （签字或盖章）

 年 月 日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 谈判项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，若未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料（格式自定）。

5.根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

### 三、服务部分

服务响应偏离表

项目号： 谈判项目编号：

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 谈判项目需求 | 响应情况 | 差异说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商： 法定代表人授权代表：

（供应商公章） （签字或盖章）

 年 月 日

注：

1.本表即为对本项目“第四篇 谈判项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，若未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4. 根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

### 四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致： （采购代理机构名称）：

 （法定代表人姓名）在 （供应商名称）任 （职务名称）职务，是（供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

 （供应商公章）

 年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致： （采购代理机构名称）：

 （供应商法定代表人名称）是 （供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 供应商法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年 月 日

（五）2018或2019年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明

项目名称：

致： （采购代理机构名称）：

 （供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

 （供应商公章）

年 月 日

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

### 五、其他应提供的资料

（一）供应商小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

1.供应商提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门本年度出具的证明文件

2.微型企业承诺书

微型企业承诺书

项目名称：

致： （采购代理机构名称）：

 （供应商名称）郑重声明，我公司符合工信部联企业〔2011〕300号中微型企业的认定标准，属于微型企业，并且对于本次项目我公司仅提供本企业或其他微型企业（企业名称： ）制造的货物、承担的工程或者服务。我方对以上声明负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称（盖章）：

日 期：

3.监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。4.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 供应商名称（盖章）：

 日 期：

（二）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）